关于口腔双波长激光治疗系统项目质疑的回复

各投标人：

关于口腔双波长激光治疗系统项目，项目编号：SSZX2019-335，本项目于2019年10月24日发布招标公告，具体技术服务要求详见招标公告。投标人来函就本项目提出疑问，经采购人确认，现就相关事宜回复如下：

质疑事项1：招标文件参数

▲1.波长： 2900nm±10%、1000nm±10%, 2种波长激光，能提升治疗效果，缩短治疗时间。

质疑陈述：

目前，供应国内双波长激光治疗仪市场上，波长组合主要分两种：组合1：2900nm±10%、1000nm±10%；组合2：2900nm±10%、808nm±10%。经市场调研确认，招标参数中“波长：2900nm±10%、1000nm±10%”只有品牌fotona符合（可核实），此条款明显对供应国内市场上的其他品牌加以排斥，明显违反了《政府采购法》相关条款。因此，我司建议修改此条款中的排斥性条款，修改为“▲1.双波长激光： 具备两套独立的激光系统，提升治疗效果，缩短治疗时间。”

答复如下：

波长2900nm±10%对水吸收最高，切割硬组织效率最高。波长1000nm±10%对色素吸收相对少，穿透最深，软组织深层消毒效果最深，2种波长结合能更好的满足临床不同病例的需求。

在招标参数中没有指定是一体机还是两套独立的激光系统，只要满足要求均可。

经市场调研，市面上三家以上满足此项技术参数要求，如以色列赛诺龙波长2940nm 丹麦天才激光波长1064nm；德国ARC 980nm；美国水激光波长2780nm；Fotona欧洲之星波长2940nm、1064nm等品牌

质疑事项2：招标文件参数

“铒激光输出脉冲能量：5-1500mJ，输出能量可调，输出功率：0.07W-20W逐级可调，可以根据内置的参数进行微调，以便更精确地用于不同病例情况；钕激光输出功率：0.5W—15W，输出显示步频≤0.1W适用于不同病例治疗”

质疑陈述：

口腔激光器在临床治疗的过程中，对于激光的输出功率，并不是能量越大效果就越好，而需要根据病例的情况，在辐射区域进行适量的激光发射，能量密度和功率密度的数值取决于发射时间和照射距离，输出功率过高反而容易造成过度的组织碳化，引起不必要的损伤。

建议将此条款修改为“铒激光：输出功率≤15W，功率可调，软组织激光：≤10W，功率可调。”基于所有招标条款中对铒激光和钕激光的参数要求，符合铒激光和钕激光这种激光波长组合参数的只有品牌fotona，因此我司建议将所有参数中波长组合方式修改为“铒激光和软组织激光”。因“铒激光和软组织激光”是目前供应国内双波长激光治疗仪市场上大多数厂家品牌均可满足的功能性参数。

答复如下：

虽然激光的输出功率在临床治疗过程中并不是能量越大效果越好。但是在治疗过程中需要设备提供稳定的能量来保持治疗时能量的稳定性。设备总功率太低就会导致无法提供持续稳定能量，继而无法达到预期的治疗效果。此参数非重要参数，作为普通设备技术参数要求。

本项目招标文件不做修改。

相关附件详见我司网站公告（http://www.szsszx.com/），

特此通知。

采购人信息	：深圳市南山区慢性病防治院

联系地址：深圳市南山区华明路7号

联 系 人：陈工

联系方式：13609627381

代理机构信息：深圳市深水水务咨询有限公司

联系地址：深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场B座307室

联系人：杨立

联系电话：0755-25168602/18824246125

深圳市深水水务咨询有限公司                                          2019年11月1日