
深圳市福田区第二人民医院医疗设备
需求调查问卷

您好，根据《广东省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》的相关要求，我单位应深圳市福田区第二人民医院要求对“福田区属医院配套设备购置项目（2025年部分）－福田区第二人民医院”项目和“福田区属医院配套设备购置项目（2022年部分）-福田区第二人民医院”项目部分设备进行需求调查。
请根据贵司实际情况，填写其中一个或多个设备的调研信息，欢迎各市场主体对本项目相关设备的配置和参数等填写调研信息并提供专业的意见。以上数据我单位承诺将严格保密。
请根据以下文件格式提供相关资料，以下所有资料填写完成后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章），贵司提交时，须同时提供PDF格式版本（加盖公章扫描版）和原始格式WORD版本（无需加盖公章）。
衷心感谢您的合作与支持！






一、调研货物总清单
	序号
	项目名称
	是否接受
进口
	单位
	批复金额（万元）

	
	
	
	
	数量
	单价
	金额

	1
	4K荧光（3D）腹腔镜系统
	是
	套
	1
	300
	300

	2
	耳鼻喉综合诊疗工作站(1拖4)
	否
	套
	1
	150
	150

	3
	高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）
	否
	套
	1
	170
	170

	4
	高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
	是
	套
	1
	300
	300

	5
	运动心肺测试系统
	是
	套
	1
	157
	157



二、贵司是否愿意成为“福田区属医院配套设备购置项目（2025年部分）－福田区第二人民医院”项目和“福田区属医院配套设备购置项目（2022年部分）-福田区第二人民医院”项目部分设备供应商（请在方框内点击勾选）。
是          否。

三、企业基本情况
（一）企业名称：                   
联系人：                           
联系人手机：                       
联系人座机：                       
联系邮箱：                         
（二）总部或分支机构在深注册地址：                      。
（三）贵司认为本项目应该属于什么行业（请在方框内点击勾选）。
农、林、牧、渔业；工业；建筑业；批发业；零售业；交通运输业；仓储业；邮政业；住宿业；餐饮业；信息传输业；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；物业管理；租赁和商务服务业；其他未列明行业。
（四）根据贵司选择的行业，贵司提供医疗设备的制造商属于以下哪种类型企业（请在方框内点击勾选）
1、4K荧光（3D）腹腔镜系统
大型；中型；小型；微型。
2、 耳鼻喉综合诊疗工作站(1拖4)
大型；中型；小型；微型。
3、 高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）
大型；中型；小型；微型。
4、 高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
大型；中型；小型；微型。
5、 运动心肺测试系统
大型； 中型；小型；微型。
（五）贵司提供医疗设备的是否属于本国产品（请根据下列格式填写）
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。
......（请根据实际情况填写，可自行新增格式）

四、设备资质要求
	投标人若为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投医疗器械的有效《第一类医疗器械生产备案凭证》或备案证明文件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描。





（扫描件）







	投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供有效的医疗器械备案信息证明材料（须体现所投产品型号或系列/规格）扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。注：如注册证载明为系列/型号组合未能完全逐字体现具体型号，投标人须提供制造商出具的《型号/规格覆盖声明》或《关联说明》扫描件，视为有效。






（扫描件）


	若为进口设备，须具备由设备制造商或中国总代理商签署的合法有效的保修、维修承诺函（若为设备制造商出具，则具备设备制造商签署的合法有效的保修、维修承诺函扫描件；若为中国总代理商出具，则具备中国总代理商的被授权代理证明材料及加盖中国总代理商公章合法有效的保修、维修承诺函扫描件）。






（扫描件）


	其他供应商认为需补充的内容

	注：①须提供以上设备为：“4K荧光（3D）腹腔镜系统、耳鼻喉综合诊疗工作站(1拖4)、高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）、运动心肺测试系统、高清电子胃肠镜系统（带光学放大）资质扫描件；
②4K荧光（3D）腹腔镜系统、运动心肺测试系统接受进口、高清电子胃肠镜系统（带光学放大）接受进口。



五、设备分项报价及技术参数偏离情况
（一）4K荧光（3D）腹腔镜系统
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	4K影像平台（主机）
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	3000000

	2
	4K3D荧光摄像系统模块（主机）
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4K3D荧光电子镜
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	镜头专用灭菌盒
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	荧光冷光源
	1
	台
	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	气腹机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	气腹管（可重复使用）
	1
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	≥31寸3D高清医用监视器
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	≥31寸4K3D医用监视器（含底座）
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	纤维导光束（长度≥300cm，直径≤4.8mm）
	2
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	纤维导光束(长度≥250cm，直径≤4.8mm)
	1
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	纤维导光束(长度≥230cm，直径≤3.5mm)
	1
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	高清摄像头
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	台车
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3D监视器支架
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D眼镜
	10
	副
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：       大写：



2、具体技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离情况

	1
	4K影像平台（主机）+4K3D荧光摄像系统主机
	1.1.摄像主机输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。
	
	

	
	
	1.2.摄像主机具有拍照或摄像功能，可术中记录≥3840x2160高清图片和≥1920×1080高清影像。
	
	

	
	
	1.3.图像色域范围BT. 2020/BT.709。可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，降低反光。
	
	

	
	
	1.4.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
	
	

	
	
	1.5.在同一台摄像主机内可实现双镜联合功能：主机能兼容≥6种4K摄像头或同品牌3D鼻窦镜、3D外视镜、4K3D荧光一体电子镜满足多种科室手术需求。使用同一套摄像主机同时接驳两个摄像头或电子镜，将两幅腔镜图像（不包含超声图像画面）在同一显示器分屏显示，并可调整两幅图像的显示大小。（需提供产品彩页或产品说明书佐证）
	
	

	
	
	1.6.可兼容与摄像主机同品牌多种规格荧光镜种，且可升级兼容3D电子鼻窦镜，3D外视镜，3D电子腹腔镜满足多种科室手术需求。（需提供产品彩页或产品说明书佐证）
	
	

	
	
	1.7.通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式。
	
	

	
	
	1.8.输出端口：DP或HDMI2.0数字端口≥2个，DVI-D数字端口≥1个，12G-SDI数字端口≥1个或3GSDI端口≥4个。
	
	

	
	
	1.9.具有≥4个USB接口，可用于记录存储、键盘等外设设备。
	
	

	
	
	1.10.摄像主机可兼容多种同品牌镜种：4K摄像头，4K3D荧光电子镜、4K荧光摄像头、3D电子镜、3D电子鼻窦镜、3D外视镜、可复用电子输尿管软镜，且摄像主机及摄像头或电子镜达到医用设备电气安全CF级别防护，可应用于心脏设备。（需提供产品技术说明书或彩页佐证）
	
	

	
	
	1.11.术野画面≥5级电子亮度调节。
	
	

	
	
	1.12.纤维镜图像优化功能≥2种。
	
	

	
	
	1.13.术野画面电子放大功能≥7级可调，具备自适应缩放功能，或纵横比模式≥6种。
	
	

	
	
	1.14.术野画面可实现上下、左右或180°翻转功能。
	
	

	
	
	1.15.可通过脚踏或者摄像头或触摸屏对荧光和白光模式进行切换。
	
	

	2
	4K3D荧光电子镜
	2.1.电子镜，一根镜子具备3D、4K、荧光三种功能，采集像素≥3840x2160。（需提供产品技术说明书或彩页佐证）
	
	

	
	
	2.2.整体均可以进行预真空高温高压灭菌。
	
	

	
	
	2.3.具备3D及2D旋转模式，支持自动水平校准。
	
	

	
	
	2.4.荧光显影模式≥4种：重叠荧光模式（绿和蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等。
	
	

	
	
	2.5.术野画面至少5级电子放大功能；具有防雾功能。
	
	

	
	
	2.6.整体重量≤420g，可进行单手控制；免调焦；在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。
	
	

	
	
	2.7.通过摄像头可操控手术设备，如冷光源的亮度和气腹机的流速设定、压力设定、充气和停止等功能；（需提供产品技术说明书或彩页佐证）。
	
	

	
	
	2.8.摄像头≥3个按键，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、调节白平衡、荧光模式、荧光开关。
	
	

	
	
	2.9.镜体长度≤320mm，30度/0度可选。
	
	

	3
	荧光冷光源
	3.1.独立荧光光源，与摄像主机为同一品牌，可满足白光和荧光需求。
	
	

	
	
	3.2.具有集总控制功能，实现便捷操作，触摸面板，具有待机键，可一键开启或关闭照明。
	
	

	
	
	3.3.安全等级：CF级，可直接用于心脏相关手术。
	
	

	
	
	3.4.具有Auto模式，可自动调节光源亮度。
	
	

	
	
	3.5.纤维导光束，直径≥4.8mm,长度≥300cm。
	
	

	
	
	3.6.纤维导光束，直径≥4.8mm,长度≥250cm。
	
	

	
	
	3.7.纤维导光束，直径≥3.5mm,长度≥230cm。
	
	

	4
	≥31寸医用级4K 3D监视器
	4.1.分辨率≥3840 x 2160，宽高比≥16：9。
	
	

	
	
	4.2.色域：≥BT. 2020/ BT. 709。
	
	

	
	
	4.3.视角：≥178°/ 178°。
	
	

	
	
	4.4.支持多种3D图像输入格式，包括逐行、上下格式。
	
	

	
	
	4.5.双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。
	
	

	
	
	4.6.输入信号：≥包含DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4、DVI（×2）。
	
	

	
	
	4.7.输出信号：≥包含12G-SDI、DVI（×2）。
	
	

	
	
	4.8. 4K输入信号：≥包含DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4。
	
	

	
	
	4.9. 4K输出信号：≥包含12G-SDI。
	
	

	5
	3D医用高清监视器
	5.1.≥31寸医用级全高清监视器，能提供高分辨率的3D与2D图像；
	
	

	
	
	5.2.分辨率不低于1920 x 1080，宽高比16：9；
	
	

	
	
	5.3.在显示3D图像时，具有视差调节功能，能根据用户需求调节3D图像立体感；
	
	

	
	
	5.4.支持多种3D图像输入格式，包括逐行、左右、上下格式；
	
	

	6
	高清摄像头
	6.1.采集像素：摄像头像素为≥1920 x 1080，逐行扫描；
	
	

	
	
	6.2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输；
	
	

	
	
	6.3.摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、调节白平衡。
	
	

	
	
	6.4.电气安全：医用设备电气安全CF-1类或以上，可应用于心脏手术和除颤手术。
	
	

	7
	气腹机
	7.1.同品牌气腹机，最大灌流速度≥50L/min；高流量灌流模式：适用于成人，压力范围：1-30mmHg；灌流速度范围：1-50L/min；（需提供产品技术说明书或彩页佐证）。
	
	

	
	
	7.2.具有高流量/小儿两种灌流模式或有高、中、低三种灌流模式。
	
	

	
	
	7.3.小儿灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15L/min。当流速调节范围为：0.1-2L/min范围，调节精度为≤0.1L/min;当流速调节范围为2-10L/min范围，调节精度为≤0.5L/min，当流速调节范围为12-15L/min范围，调节精度为≤1L/min。（需提供产品技术说明书或彩页佐证）。
	
	

	
	
	7.4.腹压过高或供气不足，系统自动报警。
	
	

	
	
	7.5.触摸面板设计，方便显示与控制，气腹机具备气体加热功能；（需提供产品技术说明书或彩页佐证）。
	
	

	
	
	7.6.具有气体加温辅助功能。
	
	


（2） 耳鼻喉综合诊疗工作站
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	正压喷枪系统
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	1500000

	2
	负压吸引系统
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	间接喉镜加热模块
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	恒温耳冲洗系统4.5L
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	含支架耳冲洗碗
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	负压管路自动冲洗功能
	4
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	手持式内镜光源
	2
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	硬镜摄像系统
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	监视器及支架
	2
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	器械柜
	4
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	医生椅
	4
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	患者诊疗椅
	4
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	阅片灯
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	头灯
	4
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	负压0.1微米细菌过滤片
	175
	片
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	定制边桌
	3
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	分泌物自动排空
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	金属单管喷头
	20
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	图文工作站
	2
	个
	
	
	
	
	
	

	
	

	20
	内窥镜管理模块
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：      大写：



2、具体技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离情况

	1
	工作站模块
	1.1总体要求：采用工作站及器械管理柜分体模块化设计，提供整机卫生消毒计划，详细注明所有功能模块应用部件的消毒周期和方式。
	
	

	
	
	1.2 负压吸引  
	
	

	
	
	1.2.1 负压泵为免维护吸引泵，负压压力可调
	
	

	
	
	1.2.2 光控开关，提起吸引头自动工作。
	
	

	
	
	1.2.3 分泌物容器具有双重防溢流(此时负压吸引管路断路)和细菌过滤功能，杜绝交叉感染的可能，分泌物收集罐中的过滤片可有效过滤0.1微米细菌，并提供相关证明文件。
	
	

	
	
	1.2.4 整条负压吸引管及接口可高温高压消毒，污染物收集罐可高温高压消毒
	
	

	
	
	1.2.5 主机内置吸引管自动清洗系统。
	
	

	
	
	1.3  压缩空气喷枪：
	
	

	
	
	1.3.1 正压泵为免维护吸引泵，正压压力可调 
	
	

	
	
	1.3.2 光控开关，提起喷枪自动工作。
	
	

	
	
	1.3.3 喷头采用双管路液气分流技术，避免堵管。
	
	

	
	
	1.4间接喉镜快速加热：电阻丝加热，不使用电热风，防止细菌吹出污染镜面。一键加热，无需一直按着开关加热，自动保护装置，加热超过10秒，自动停止加热。
	
	

	
	
	1.5  内窥镜管理系统
	
	

	
	
	1.5.1 可将干净的内窥镜预热至人体所需的38℃，防止耳鼻喉内窥镜检查中的起雾问题。
	
	

	
	
	1.6 内镜光源手柄
	
	

	
	
	1.6.1内置原装进口LED内镜手柄光源，避免传统光导线及光源易损坏。
	
	

	
	
	1.6.2具备两种供电模式，可用电池供电，可连接诊疗台供能模块供电。
	
	

	
	
	1.7 耳冲洗模块
	
	

	
	
	1.7.1 独立的供水系统，压力泵为免维护泵，可一次性加热≥4.5L水恒温至38℃并保持恒温。
	
	

	
	
	1.7.2 独立的耳冲洗专用喷枪喷嘴可拆卸可高温高压消毒。
	
	

	2
	高清摄像系统
	2.1分辨率≥1920*1080P
	
	

	
	
	2.2具有全高清CMOS感光芯片
	
	

	3
	频闪光源
	3.1使用寿命≥50000小时
	
	

	
	
	3.2可连接动态频闪光源主机观测声带的黏膜波运动，实现声带静止画面和声带运动画面的观察，为临床医生提供直接的形态学诊断依据
	
	





（3） 高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	主机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	1700000

	2
	成人心脏探头
	1
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	血管探头
	1
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	腹部探头
	1
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	腹部微凸阵探头
	1
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	超高频线阵探头
	1
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	临床应用软件包（包含：成人心脏，儿童心脏，新生儿心脏，胎儿心脏，血管，腹部，经颅多普勒，介入临床应用）
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	高清微视血流成像组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	自动左室应变定量组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TDI定量组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	自动心功能定量组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	内中膜厚度测量组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	超声诊断床
	1
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	专业超声椅
	1
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	超声图文报告工作站（包含计算机、打印机、超声图文报告工作站软件）
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	穿刺架
	2
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：      大写：



2、具体技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离
情况

	1
	高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）

	一、设备用途：主要用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等方面的临床诊断和科研教学工作；满足成人、儿童、新生儿等不同年龄阶段的需要；具有心脏定量功能；具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
	
	

	
	
	二、主要技术规格要求
	
	

	
	
	1、主机成像系统：
	
	

	
	
	1.1、高分辨率液晶显示器≥23英寸，可上下左右任意旋转。操作面板具备液晶触摸屏：≥12英寸，具备抽拉式键盘。显示器与触摸屏能同步显示实时图像，以便满足不同方位同时观察超声实时图像的需求。
	
	

	
	
	1.2、操作面板可左右旋转，最大旋转角度≥360度，满足不同体位检查的需要。
	
	

	
	
	1.3、无针式探头接口选择：≥4个，并激活可互换通用。
	
	

	
	
	1.4、全新集束发射技术：当聚焦深度或聚焦范围改变后，图像帧频数不变。
	
	

	
	
	1.5、数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
	
	

	
	
	1.6、解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。
	
	

	
	
	1.7、具备脉冲反向谐波成像单元。
	
	

	
	
	1.8、具备彩色多普勒成像技术。
	
	

	
	
	1.9、具备彩色多普勒能量图技术。
	
	

	
	
	1.10、具备方向性能量图技术。
	
	

	
	
	1.11、数字化频谱多普勒显示和分析单元。
	
	

	
	
	1.12、智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。
	
	

	
	
	1.13、空间复合成像技术，支持凸阵和线阵成像探头。
	
	

	
	
	1.14、自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像。
	
	

	
	
	1.15、显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察占位病变及介入穿刺。
	
	

	
	
	1.16、预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。
	
	

	
	
	1.17、实时二同步 /三同步能力。
	
	

	
	
	1.18、内有一体化超声工作站。
	
	

	
	
	1.19、要求所投机型具备持续升级能力。提供厂家技术支持部门的咨询电话。
	
	

	
	
	2、技术组件：
	
	

	
	
	2.1、单晶体探头技术:探头振元使用单晶体材质。
	
	

	
	
	2.1.1、单晶体探头技术支持：成人相控阵探头、儿童相控阵探头、成人经食道探头、腹部凸阵探头、腹部微凸阵探头、腔内微凸阵探头、线阵探头；
	
	

	
	
	2.1.2、主机系统支持的纯净波单晶体探头类型≥5种
	
	

	
	
	2.2、全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。
	
	

	
	
	2.3、多影像实时对比联合诊断功能：主机可直接获取和浏览CT/MR/乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
	
	

	
	
	2.4、具备智能多普勒血管检查功能。
	
	

	
	
	2.4.1、单键优化二维、多普勒图像质量。
	
	

	
	
	2.4.2、单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。
	
	

	
	
	2.4.3、具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置。
	
	

	
	
	2.5、扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能。
	
	

	
	
	2.6、超声声速自动校正技术：针对肥胖及显像困难病人；专门的预置条件。
	
	

	
	
	2.7、扫查引导检查流程功能：包括检查记录及自动模式切换，极大提高检查效率。
	
	

	
	
	2.8、高清微细血流成像功能：可捕捉超微细血流及超低速血流信号。
	
	

	
	
	2.9、自动左室应变定量：全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图。
	
	

	
	
	2.10、自动心功能定量：依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF。
	
	

	
	
	2.11、TDI定量：可曲线显示，同时可显示≥20条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析。
	
	

	
	
	2.12、内中膜厚度测量：对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性。
	
	

	
	
	3、探头规格：
	
	

	
	
	3.1、主机频率：支持从1MHz 到22 MHz超宽频带探头；支持矩线阵探头，工作频率≥14.0MHz；支持矩阵探头，工作频率≥7.0MHz。
	
	

	
	
	3.2、探头频率：
	
	

	
	
	3.2.1、成人心脏相控阵探头频率范围：1.0-5.0MHz；
	
	

	
	
	3.2.2、高频血管探头频率范围：3.0-12.0MHz；
	
	

	
	
	3.2.3、腹部凸阵探头频率范围：1.0-5.0MHz；
	
	

	
	
	3.2.4、腹部微凸阵探头频率范围：2.0-7.0MHz；
	
	

	
	
	3.2.5、超高频线阵探头频率范围：2.0-22.0MHz。
	
	

	
	
	4、二维灰阶： 
	
	

	
	
	4.1、成像速度：相控阵探头,帧速度≥30帧/秒；凸阵探头,帧速度≥25帧/秒。
	
	

	
	
	4.2、增益调节：TGC增益补偿≥8 段；LGC增益补偿≥2段。
	
	

	
	
	4.3、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。
	
	

	
	
	5、频谱多普勒：
	
	

	
	
	5.1、显示模式：脉冲多普勒、连续波多普勒；
	
	

	
	
	5.2、显示方式：B/D、B/CDV、B/CDV/PW；B/CDV/CW；
	
	

	
	
	5.3、Doppler及M型电影回放：≥30秒；
	
	

	
	
	5.4、取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调；
	
	

	
	
	5.5、显示控制：反转显示 (上/下)；
	
	

	
	
	5.6、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。
	
	

	
	
	6、彩色多普勒：
	
	

	
	
	6.1、显示方式：能量图 (CPA)。
	
	

	
	
	6.2、扫描速率：相控阵探头，彩色扫描帧率≥10 帧/秒。
	
	

	
	
	6.3、彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒。
	
	

	
	
	6.4、具有双同步/三同步显示。
	
	

	
	
	6.5、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。
	
	

	
	
	7、测量和分析： (B型、M型、D型、彩色模式)
	
	

	
	
	7.1、一般测量：距离、面积、周长等；
	
	

	
	
	7.2、心脏功能测量；
	
	

	
	
	7.3、外周血管测量和计算功能； 
	
	

	
	
	7.4、多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；
	
	

	
	
	8、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：
	
	

	
	
	8.1、数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
	
	

	
	
	8.2、具备主机硬盘图像数据存储、USB图像存储；
	
	

	
	
	8.3、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
	
	

	
	
	8.4、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
	
	

	
	
	9、主机输出信号：DP高清输出。
	
	



（4） 高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	电子图像处理器
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	3000000

	2
	医用内窥镜用冷光源
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电子上消化道内窥镜
	1
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电子上消化道内窥镜（光学放大）
	1
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电子下消化道内窥镜
	2
	条
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	内窥镜用送水装置
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	医用液晶监视器
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	电子镜专用台车
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	密封测试器
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：      大写：



2、具体技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离
情况

	
	高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
	1.1用途及作用：用于消化道疾病的诊断和治疗，如消化道早癌精查、EMR（内镜下粘膜切除术）、ESD(内镜下粘膜剥离术）等治疗手段，也可用于常规检查及治疗。
	
	

	
	
	1.2 基本要求
	
	

	
	
	（一）电子图像处理器
	
	

	
	
	1）具备特殊光成像技术：预设波长模式≥10种，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断；
	
	

	
	
	2）具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，可通过内镜按钮切换不同察模式来获取不同的粘膜信息，应包含但不限于以下模式；
	
	

	
	
	2.1）采用≥410nm的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型；
	
	

	
	
	2.2）通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度；
	
	

	
	
	2.3）通过白光模式获得深层粘膜信息，结合高感图像传感器技术生成明亮、锐利及充满立体感的高清图像。
	
	

	
	
	3）具备高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。
	
	

	
	
	4）配备DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。
	
	

	
	
	5）具备双画面模式：两幅动态图像（一幅白光，一幅特殊光图像）同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。
	
	

	
	
	6）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像。
	
	

	
	
	7）具备图像放大功能：≥2倍电子放大。
	
	

	
	
	8）图像类型：包含但不限于圆形图像、方形图像、双画面图像3种图像类型。
	
	

	
	
	9）具备实时冻结功能，有≥3种冻结模式可选。
	
	

	
	
	10）具备结构强调功能、彩强调功能、色彩调节功能。
	
	

	
	
	11）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动3种测光模式。
	
	

	
	
	12）快门速度：≥3档可调，可根据不同部位进行调整。 
	
	

	
	
	13）具备图片存储功能：内置≥3.5G存储器，可接外部存储设备。
	
	

	
	
	14）具备数据预设功能：可根据医生姓名预设储存色调、测光模式、对比度、亮度、IEE观察模式，存储≥20位医生姓名，≥20条临床过程，方便快捷。
	
	

	
	
	15）具备患者数据预录入功能：输入≥45位患者信息。
	
	

	
	
	16）具备无线插拔/无线连接技术。
	
	

	
	
	17）可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。
	
	

	
	
	（二）医用内窥镜用冷光源 
	
	

	
	
	1）具有多个独立控制的高亮LED光源，低能耗，可连续使用≥10000小时，节能环保。
	
	

	
	
	2）光源控制：自动能量控制。
	
	

	
	
	3）光源冷却方式：强制空气冷却。
	
	

	
	
	4）气泵：横隔膜式气泵。
	
	

	
	
	5）送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。
	
	

	
	
	（三）电子上消化道内窥镜
	
	

	
	
	1）≥100万像素高感图像传感器，输出高清图像。
	
	

	
	
	2）具备近焦观察功能，接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。
	
	

	
	
	3）视野范围：≥140°。
	
	

	
	
	4）观察范围：≥2-100mm。
	
	

	
	
	5）先端部直径：≤9.2mm，弯曲部直径：≤9.3mm。
	
	

	
	
	6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。
	
	

	
	
	7）钳道直径：≥2.8mm。
	
	

	
	
	8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。
	
	

	
	
	9）具有前射水功能。
	
	

	
	
	10）搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。
	
	

	
	
	11）具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。
	
	

	
	
	12）配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
	
	

	
	
	（四）电子上消化道内窥镜（光学放大）
	
	

	
	
	1）≥100万像素高感图像传感器，输出高清图像。
	
	

	
	
	2）光学放大：最大光学放大倍数≥145倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。
	
	

	
	
	3）视野范围：正常≥140°，接近≥56°。
	
	

	
	
	4）观察范围：接近≥1.5-2.5mm，正常≥3-100mm。
	
	

	
	
	5）先端部直径：≤9.9mm，弯曲部直径：≤9.8mm。
	
	

	
	
	6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。
	
	

	
	
	7）钳道直径：≥2.8mm。
	
	

	
	
	8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。
	
	

	
	
	9）具有前射水功能。
	
	

	
	
	10）搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。
	
	

	
	
	11）具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。
	
	

	
	
	12）配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
	
	

	
	
	（五）电子下消化道内窥镜
	
	

	
	
	1）≥100万像素高感图像传感器，输出高清图像。
	
	

	
	
	2）具备近焦观察功能，接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。  
	
	

	
	
	3）视野范围：≥170°
	
	

	
	
	4）观察范围：≥2-100mm。
	
	

	
	
	5）先端部直径：≤12.8mm，弯曲部直径：≤12.8mm。
	
	

	
	
	6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。
	
	

	
	
	7）钳道直径：≥3.8mm。
	
	

	
	
	8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。
	
	

	
	
	9）具有前射水功能。
	
	

	
	
	10）结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，具有硬度可调，精准传导，顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。
	
	

	
	
	11）搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。
	
	

	
	
	12）具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。
	
	

	
	
	13）配合主机的联动成像技术、蓝光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
	
	

	
	
	（六）内窥镜用送水装置 
	
	

	
	
	1）流量可调，左右无限位的设定旋钮，≥10段流量设置显示，自动流量设置记忆。
	
	

	
	
	2）操作简易，通过气囊式脚踏开关可安全控制液体输送的启动、停止，面板按键简单直观。
	
	

	
	
	3）智能控制，≥20s自动停止送水，泵头松脱中断运行。
	
	

	
	
	（七）医用液晶监视器
	
	

	
	
	1) 高清晰度液晶面板：≥26寸。
	
	

	
	
	2）分辨率：≥1920×1080。
	
	

	
	
	3）对比度：≥1400:01。
	
	

	
	
	4）响应时间：≤18 ms。 
	
	

	
	
	（八）电子镜专用台车
	
	

	
	
	1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。
	
	

	
	
	2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。
	
	

	
	
	3）可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。
	
	

	
	
	4）带锁定装置，保障设备稳定。
	
	

	
	
	（九）密封测试器
	
	

	
	
	1）具有测漏功能。
	
	



（5） 运动心肺测试系统
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	系统主机 
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	1570000

	2
	心肺功能测试软件
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	快速微量采样气路和稳流型采样泵和气路
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	快速氧和二氧化碳气体分析器
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	12导联心电
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	带血压的直立位运动踏车
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PC计算机及打印机
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	专用面罩
	3
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：      大写：



2、具体技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离
情况

	
	运动心肺测试系统
	一.运动心肺功能检查：
	
	

	
	
	1.1运动气体代谢测试
	
	

	
	
	1.1.1、测试方法为快速每口气法（Breath by Breath)
	
	

	
	
	1.1.2、主要测试参数：通气量VE、摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、呼吸熵RQ、无氧域 AT、运动当量MET、能量消耗EE、氧脉搏O2pluse、功率负荷Watt、呼吸储备BR、心率储备HRR、动态血压BP、心率HR。
	
	

	
	
	1.2能量营养代谢测试
	
	

	
	
	1.2.1、采用开放模式下的每口气法,配用面罩,在30分钟的自主平静呼吸下进行能量代谢。
	
	

	
	
	1.2.2、测得的能量代谢参数有: 摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、能量消耗。
	
	

	
	
	1.2.3、在测得24小时尿素氮下,可以获得蛋白质,碳水化合物,及具体的能量消耗,得到每日需要的热量,可以根据参数开出营养处方。
	
	

	
	
	1.3运动中动态呼吸流速容量环评估
	
	

	
	
	1.3.1、受试者无需任何配合，也无需在运动中艰难地反复做流速容量环检查。
	
	

	
	
	1.3.2、随时可得到动态流速容量环以及呼吸变化的信息，并且对气体代谢测试数据无任何影响。
	
	

	
	
	1.4可同步十二导运动心电图。
	
	

	
	
	1.5Wassman 9张以上图，综合反映心肺功能所有重要指标。
	
	

	
	
	1.6容量定标：须具备同时自动及手动两种方式，自动定标推车内必须具备内置电泵可高低流速两种模式，手动方式须采用认可的多流速定标方法。（需提供产品彩页或技术白皮书佐证）
	
	

	
	
	1.7 软件自动判断运动振荡通气(EOV)，无需人工判断（需提供软件测试界面截图）。
	
	

	
	
	1.8软件自动计算多个数值，OUES数据值和VE/VCO2当量斜率值；也可以手动调整。
	
	

	
	
	二.慢肺活量（SVC）的测量：
	
	

	
	
	2.1只需一次测试即可得到VCmax、VT、ERV和MV。
	
	

	
	
	2.2具有良好的质量控制程序,测得的数据重复性好。                   
	
	

	
	
	2.3用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。
	
	

	
	
	三．运动心肺功能检查模块：
	
	

	
	
	3.1运动流速传感器 
	
	

	
	
	3.1.1、专业运动用的TripV涡轮式流速传感器流速测量精度为≤50ml； （需提供产品彩页或技术白皮书佐证）。
	
	

	
	
	3.1.2、传感器自动定标，无须手动定标。
	
	

	
	
	3.1.3、流速范围：0-20L/s,0.2-200 L/min；呼吸阻力：＜0.1Kpa/L/s at 15 L/s；容积测试范围：0－10L；测量精度：≤50ml ；分辨率：≤3ml；涉及区间的技术要求误差不超1％。
	
	

	
	
	3.1.4、系统死腔≤35ml。 
	
	

	
	
	3.1.5、对潮气不敏感；永久寿命设计。
	
	

	
	
	3.2氧分析器；测量原理：电化学；测量范围：0－25%；响应时间：≤80ms；分辨率：≤0.01vol%，涉及区间的技术要求误差不超1％。
	
	

	
	
	3.3二氧化碳分析器；测量原理：红外光热传导慧斯通电桥；测量范围：0-10%；响应时间：＜80ms；分辨率：≤0.01vol%，（涉及区间的技术要求误差不超1％）。
	
	

	
	
	3.4 运动功率计；带血压监测直立位恒功率负载型运动踏车，功率负载20-999瓦,变速范围30-130RPM，手动调节座椅高度，手动调节把位高低和角度，液晶屏幕显示功率和转数(数字显示)和图表条显示转数，通过串行接口直接连接测试模块。（涉及区间的技术要求误差不超1％）。
	
	

	证明材料扫描件












六、设备商务要求偏离情况
	货物名称
	商务要求
	设备商务响应
	偏离
情况

	运动心肺测试系统
	1.设备日后务必可以扩展头罩法静息营养代谢测试
、混合室法运动肺功能呼出气分析模块、标准一口气或重复弥散残气、全身体积描记、连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查及计算机一体化支气管定量药物激发试验、婴幼儿全身体积描记等功能，以作为日后临床、教学及科研所需。
	
	

	
	2.设备日后务必可以扩展婴幼儿全身体积描记： 
测试功能：（1）体描法气道阻力；2）体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；3）流速容量环；4）闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析。
	
	

	运动心肺测试系统、4K荧光（3D）腹腔镜系统、耳鼻喉综合诊疗工作站(1拖4)、高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）、高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
	1.交货时间：国产设备合同签订并接院方通知后30日内；接受进口设备合同签订并接院方通知后60日内。
	
	

	
	2.免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后5年内 。
	
	

	
	3.中标方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），设备到达院方安装现场时外包装应完好无损。进口产品生产日期在采购人收到货物日期前12个月内，本国产品生产日期在采购人收到货物日期前3个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。
	
	

	
	4.中标方应随设备向院方交付设备中文版《使用说明书》《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》等与本合同设备使用有关的所有资料。如为进口设备，中标方还应提供进口设备原产地证、检测报告、《进口医疗器械注册证》、检验检疫证明、进口报关手续等资料。
	
	

	
	5.验收日期前中标方必须完成合同约定的各项培训，包括对院方相关人员进行设备使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标方需提供必要的技术支持并协助院方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误产生的后果由中标方负责。
	
	

	
	6.货到安装、调试验收合格且财政资金下达后，乙方应按本合同全额价款出具正规税务发票，甲方财务科收到乙方发票等相关资料后10个工作日内向乙方支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目财政评审并下达尾款资金后，按财政评审审定金额支付。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求为准。
	
	

	
	7.设备出现故障时中标方应在接到院方通知时4小时响应，24小时内到位，若中标方未能在24小时内消除障碍，院方有权聘请第三方消除障碍，所发生的费用由中标方全部承担。维保期内每年提供不少于2次的维护保养，并按照产品说明书提供具体维护保养内容。
	
	

	
	8.如中标设备需要医院信息端口，则由中标方负责医院信息系统端口连接的安装工作及费用（包含信息系统方的接口开发费），医院协助中标方完成信息系统安装，确保设备稳定运行。
	
	

	
	9.需提供设备使用年限（提供设备铭牌标签或产品说明书佐证，非单一产品提供核心产品使用年限）。
	
	




七、企业同类项目经验及履约情况
提供2024年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有所投产品同品牌的设备销售业绩：
	序号
	设备名称
	采购人
	项目名称
	项目
预算
	中标人
	品牌
	型号
	中标金额（元）

	1
	4K荧光（3D）腹腔镜系统
	
	
	
	
	
	
	

	2
	耳鼻喉综合诊疗工作站(1拖4)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	高档彩色多普勒超声诊断仪（心血管应用）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	高清电子胃肠镜系统（带光学放大）
	
	
	
	
	
	
	

	5
	运动心肺测试系统
	
	
	
	
	
	
	

	业绩合同扫描件


	履约评价情况扫描件












八、以上设备涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

（一）质保期后的维护收费：

（二）备品备件、耗材清单及价格

（三）……














9、 行业调查
（一）目前该设备产业的发展情况


（二）现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：


（三）拟供设备可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：


（四）拟供设备涉及的相关标准和规范：


（五）市场供给调查
1.您认为能为本项目提供设备的供应商的数目：
很多   几个   唯一 
2.您认为符合本项目所需要的设备品牌的差别程度：
完全无差别   有差别   唯一 
3.您认为本项目供应商对价格的控制程度如何：
没有   有一些   相当程度   很大程度 
4.您认为供应商进入本行业的难易程度：
很容易   比较容易   比较困难   很困难

（六）其他情况（如有，请根据实际情况补充填写）







































10、 市场及价格调查

（一）市场竞争程度
例如：市场主流品牌、占有率、拟投品牌的优势等


（二）价格水平或价格构成


（三）潜在供应商的履约能力、售后服务能力
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